- 病理切片扫描仪 1台

1 基本要求：将传统玻璃切片扫描拼接成数字切片图像。

2 技术和性能参数

●2.1 扫描方式：面阵扫描。

★2.2 定位精度：细对焦重复定位精度≤10nm，10um阶跃定位时间≤40ms。

2.3 系统成像速度：扫描范围15mm*15mm时，20X扫描时间≤30秒。

●2.4 扫描分辨率：20X扫描分辨率≤0.45μm /pixel，40X扫描分辨率≤0.25μm /pixel，误差为±15%。

●2.5 切片同时装载数量：≥12片。

2.6 物镜：搭载双物镜，20X物镜数值孔径≥0.75NA，40X物镜数值孔径≥0.95NA。

2.7 对焦轴控制：双级对焦，预对焦重复定位精度≤1.0um。

2.8 扫描工作站：i5处理器≥12线程，硬盘≥3TB，内存≥32G，显示器≥23.8 英寸。

2.9 工作模式：包括手动和自动扫描功能。

2.10 多层扫描设置：扫描层数设置≥1-15层，扫描间隔设置≤0.5-2μm。

2.11 图像标注：具备对图像进行标注（包括文本、矩形、椭圆、箭头、量尺、线条等）、撤销、截图及保存等功能。

2.12 颜色调节：可对预览图像进行颜色调节，包括包括gamma、对比度、亮度、三通道色彩(红、绿、蓝)等参数调节，同时支持颜色校正(原始、真实、艳丽)。

2.13 软件支持：支持预览本地特定病理图像格式文件（.sdpc、.svs、.mrxs等市面上常用格式）。

2.14 报警及安全指标：设备出现异常时，会触发警报并停止运行。

3 配置需求

3.1 软件：扫描仪控制软件1套，阅片软件1套。

3.2 硬件：扫描仪1套，电脑主机1套，电脑显示器1套，片夹（片仓）6个。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。